多功能麻醉机维护保养要求

多功能麻醉机属于半开放式麻醉装置。主要由麻醉蒸发罐、流量计、折叠式风箱呼吸器、呼吸回路（含吸、呼气单向活瓣及手动气囊）、波纹管路等部件组成。通气控制和监测功能是评价麻醉机功能和性能的主要依据,而实现通气控制和监测功能的基础是麻醉机呼吸器的气路控制系统。全面的监测和通气模式,精确的电子PEEP、*的流量检测和校准技术形成了麻醉机气路控制系统。

多功能麻醉机应具备的特点:.

供氧充足，排除CO2*;有可靠的安全装置和报警装置;配有适合麻醉中进行呼吸管理的呼吸器;麻醉废气清除装置；能提供浓度精确、稳定、容易控制吸入的麻醉药。

多功能麻醉机维护保养要求：

1、每日手术结束后，需卸下流量传感器模块及病人呼吸管路做维护保养。建议使用高温高压方式对硅胶吸管路进行消毒。

2、使用中性洗涤剂擦拭主机各表面的污垢。

3、尽可能用多个流量传感器，轮流在不同的病人之间或长时间手术中更换使用，以延长传感器的寿命。流量传感器，需使用低压流量的纯氧将其吹干，以保持干燥。如果去除积水后仍不能正常工作，而更换了传感器及工作正常，说明原流量传感器需报废。

4、定期检查麻醉机的各项检测与报警功能是否能有效工作。

5、室内消毒时务必使麻醉机远离紫外线的直射，防止加速管路等附件的老化。

6、每月对主机呼吸器内置的蓄电池进行*的充放电一次，并再充电，以保持蓄电池的良好性能。